Измеритель емкости индуктивности частотомер

| Емкость 1 диапазон | 0.1 пФ - 0.2 мкФ |
| --- | --- |
| Емкость 2 диапазон | 0.2 мкФ - 10000 мкФ |
| Индуктивность | 0.01 мкГ - 2 Гн |
| Точность емкости и индуктивности | 1% |
| Частота | 1 Гц - 50 мГц |
| Чувствительность | 100 мВ |
| Питание | 5 вольт 50 мА |

Переключение режимов работы осуществляется верхней кнопкой по кругу. Нижняя кнопка используется для юстировки в режимах емкости и индуктивности.

Измерение емкости 1 диапазон

В этом режиме на последнем месте индикатора изображен символ " P " ( или "n" ). Выводы 4 и 5 должны быть замкнуты.  После включения питания периодически рекомендуется делать юстировку. Для этого отсоединить от клемм измеряемый конденсатор, нажать нижнюю кнопку "юстировка"  на 3-4 сек. При этом на индикаторе выводится цифра, а затем показания становятся нулевыми.

Для измерения емкости подсоединить к выводам 3 и 4 измеряемый конденсатор. Переключение пределов происходит автоматически. Емкости больше 10 000 пФ будет показана в нанофарадах при этом символ "p" будет заменен на "n".

Примеры показаний:

| Емкость | показания |
| --- | --- |
| 220 пФ - | 0.220.0Р |
| 3300 пФ - | 3.300.Р |
| 47000 пФ - | 47.00n |

Измерение индуктивности

При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается измерение индуктивности.  На последнем месте индикатора символ "L" ( маленькая или большая) или "u". Для юстировки в этом режиме замкнуть  выводы 4 и 5 платы и нажать на 3-4 сек. нижнюю кнопку "юстировка"  При этом на индикаторе выводится цифра,отпустить кнопку показания становятся нулевыми. Для измерения разомкнуть выводы 4 и 5 и подключить индуктивность к этим выводам. Индуктивность будет показана в микро генри ( на индикаторе малая "L") или в мили генри ( на индикаторе большая "L"). Индуктивность более 100 мили генри будет показана с символом "u"  Примеры показаний:

| индуктивность | показания |
| --- | --- |
| 10 мкГн | 10.00 L (малая) |
| 200 мкГн | 200.0 L (малая) |
| 4.7 мГн | 4.70 L (большая) |
| 500 мГн | 500.0 u |

Измерение емкости 2 диапазон

При следующем нажатии на верхнюю кнопку включается второй диапазон измерения емкости. Этот режим используется для измерения больших емкостей. На индикаторе изображен символ "F" показания в микрофарадах. Юстировка не производится. Измеряемую емкость подключают к выводам 4 и 6 соблюдая полярность, если конденсатор электролитический.

Перед измерением разрядите конденсатор, чтобы не вывести из строя прибор.

Примеры показаний:

| Емкость | показания |
| --- | --- |
| 0.22 мкф | 0.220F |
| 47 мкф | 47.00F |
| 3300 мкф | 3300.F |

Измерение частоты

При следующем нажатии включается измерение частоты. На индикаторе в этом режиме нет, ни каких символов.  Частота до 5 мГц подается на вход НЧ выводы 7 и 8   показана на 7 разрядах с точностью 1 Гц. При следующем нажатии включается вход ВЧ Частота от 1 мГц до 50 мГц подается на выводы 10 и 9 показана на 8 разрядах. При отсутствии входной частоты индикатор может показывать частоту шума.

Корректировка правильности показаний

Все приборы при изготовлении настраиваются. Однако если возникает необходимость, возможно, корректировать показания.

Корректировка показаний емкости в 2 диапазоне:

Выключите питание, нажмите верхнюю кнопку и включите питание. Отпустите кнопку. При этом на последнем месте изображен символ "F". Подключите к выводам 4 и 6 конденсатор известной емкости ( лучше металлопленочный до 4.7 мкф) и нажатиями на верхнюю и нижнюю кнопки подгоните показания к известному значению. Выключите питание.

Корректировка показаний емкости в 1 диапазоне:

Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Подключите конденсатор извесной емкости и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю кнопку, и включите питание. Отпустите кнопку. На индикаторе будет показан поверочный кофициент. Если записанные  показания меньше фактической емкости измеренного конденсатора то верхней кнопкой увеличите поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова подсоедините  конденсатор в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.

Корректировка показаний  индуктивности:

Включите прибор в обычном режиме, произведите юстировку. Измерте извесную  индуктивность  и запишите показания прибора.Выключите питание нажмите нижнюю и верную кнопки одновременно, и включите питание. Отпустите кнопки. На индикаторе будет показан поверочный кофициент для индуктивности. Если записанные  показания меньше фактической индуктивности то верхней кнопкой увеличьте поверочный кофициент ( если больше то нижней уменьшите ) на некоторое значение. Выключите питание. Снова измерьте свою индуктивность в обычном режиме и сравните показания. При не совпадении повторите корректировку кофициента.

Корректировка показаний частотомера

Для корректировки показаний частотомера предназначен подстроечный конденсатор возле кварца.

Замыкатель выводов 4 и 5 установленный на плате предназначен для настройки, при монтаже в корпус рекомендуется установить другой непосредственно возле клемм. Подойдет любой тумблер или кнопка с фиксацией.