# Ч А С Т О Т О М Е Р

Техническая характеристика

1. Вход ВЧ

Максимальная частота на входе ……………… 1000 мГц

Минимальная частота на входе ………………. 40 мГц

Точность отсчета ……………………………… 100 Гц

Минимальное напряжение на входе …………. 20 мВ

Максимальное напряжение на входе ………… 2 В

Время измерения ……………………………… 2 сек

2. Вход НЧ

Максимальная частота на входе ……………… 50 мГц

Минимальная частота на входе ………………. 1 Гц

Точность отсчета ……………………………… 1 Гц

Минимальное напряжение на входе …………. 50 мВ

Максимальное напряжение на входе ………… 10 В

Время измерения ……………………………… 1 сек

3.Измеритель емкости

Минимальная  емкость ………………………  10 пФ

Максимальная  емкость  ……………………..  10 000  мкФ

Точность измерения  ………………………….  1 %

4.  Промежуточная частота

в режиме цифровой шкалы …………………  до 90 мГц

5. Общие характеристики

Напряжение питания …………………………. 5 В

Потребляемый ток ……………………………. 80 мА

Частотомер предназначен для :

измерения частот от 1 Гц до 1000мГц .

измерения емкостей   от 10 пФ  до 10 000 мкФ

работы в качестве цифровой шкалы

Весь спектр частот разбит на два диапазона. Частоту до 50 мГц подавать на вход  НЧ (выводы 4 и 3-масса).  Измеренная частота будет показана на восьми разрядном  индикаторе с точностью 1 Гц .

Частоту от 40 мГц  до  1000 Гц подавать на вход ВЧ (выводы  2 и 1-масса). Измеренная частота будет показана с точностью 100 Гц .  при отсутствии входной частоты прибор может показывать частоту шума

Две точки на индикаторе разделяют мигогерцы от килогерц и килогерцы от герц.

С помощю верхней кнопки переключаются режимы.  После   однократного  нажатия  на   кнопку  устанавливается следующий по счету режим.   Для определения   установившегося   режима  служат

точки на индикаторе.

При  выключкнии питания запоминается включенный режим.

Режим  1 работает от входа  НЧ (вывод 4)  режим 2 от входа ВЧ (вывод 2)

| режим |  | Индикатор |  | вход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 00,000,000 |  | НЧ |  |
| 2 |  | 0000,000,0 |  | ВЧ |  |
| 3 |  | 000,00n |  |  |  |

Измерение емкости производится при включении третьего режима . При этом на последнем месте индикатора всегда показан значок " n "  или  " F " .

Значок " n " указывает на то, что индикация в нанофарадах

Значок " F " - индикация в микрофарадах

переключение пределов происходит автоматически .

Емкость меньше  1 мкФ показана в нанофарадах например :

680 р ------  000.680n	   4700р -----  004.70n

0.1мкФ  --- 100.00n	  1 мкФ -----  1000.0n

емкость больше 1 мкФ показана в микрофарадах например :

4.7 мкФ -----  004.70F	  68 мкФ ------ 068.00F

220 мкФ ----  220.00F	  4700 мкФ --- 4700.0F

При измерении электролитических конденсаторов соблюдайте полярность.

ВНИМАНИЕ чтобы не повредить прибор перед измерением

разрядите конденсатор

Частотомер может работать в качестве ЦШ с одним входом

ПЧ   переписывать  с помощью двух  кнопок. Кнопка  "РТ"  это нижняя.  ,вторая  кнопка "+1" это верхняя

Для  записи  нового  значения  ПЧ  необходимо  :  нажать  "РТ"  ,  включить    питание  и отпустить "РТ". После включения и отпускания   индикатор    высвечивает  все  нули, а  последний  мигает одновременно снулем мигают и точки.  Нажатиями   кнопки  "+1"   установите на   месте   мигающего   нуля   необходимую   цифру.   Затем нажмите "РТ",  начнет мигать следующая  цифра и т.д.

После установки десятков мегагерц и   нажатия "РТ"   будут мигать только точки. Нажатиями  "+1"   установить или убрать галочку под первой цифрой. Если галочка не установлена то промежуточная частота будет прибавлена к измеренной частоте и результат показан на индикаторе. Если галочка установлена то из измеренной частоты вычитается промежуточная и результат выводится на индикатор     После   установки   всех   цифр  нажмите       несколько   раз   "РТ"   чтобы  на   индикаторе   не   было   мигающих  точек.   Выключите   питание.

Промежуточная частота прописывается с точностью 1 Гц.   После записи промежуточной частоты частотомер работает в качестве цифровой шкалы от входов НЧ или ВЧ ( нужний вход выбираеся как обычно верхней кнопкой ) однако  при работе с входом ВЧ результат будет показан сточностью 100 Гц

Внимание! Для возврата  режим частотомера обязательно прописать ПЧ

равную 00 000 000.

Для   питания   частотомера   применяйте   стабилизированный  источник  напряжения  +5в. Перед  подключением  прибора  проверьте  источник.  Для  этого  подсоедините  к  его  клеммам резистор  51 ом,  включите  напряжение  и  проконтролируйте  в  течение 30 минут напряжение на резисторе.

Для  подключения  входных  сигналов  установите  два  отдельных  разъема  и  соедините

с   платой  короткими  экранированными  проводниками.

Для измерения емкости удобно припаять к выводам платы  С+  и  С - два разноцветных провода

Длиной по 4 -  7 см. с крокодилами

Корректировка  правильности показаний

Корректировка показаний емкости

Необходимо два металлопленочных  конденсатора емкости  0.1 - 0.5 мкф  и   2.2 - 4.7 мкф.  Эти конденсаторы должны быть измерены на промышленном измерителе емкости.

Последовательность такова :

1.  выключить питание   2.  Нажать верхнюю кнопку и удерживая кнопку включить питание  3.  Отпустить кнопку  4. Подключить первый конденсатор  5.  Нажать верхнюю кнопку - показания будут увеличиваться  если требуется уменьшить показания - отпустить и снова нажать верхнюю кнопку - показания будут уменьшатся.   Таким образом нажимая многократно кнопку добиться соответствия показаний  - емкости данного  конденсатору.  Выключить питание.

Повторить все операции со вторым конденсатором.

Корректировка показаний частотомера

Для корректировки показаний частотомера предназначен подстроечный конденсатор возле кварца.